## Sheet1
序号 | 寄存器地址（十进制） | 寄存器定义 | 寄存器个数 | 数据长度 | 数据类型 | 说明 | 备注
(字节)
1 | 801 | 设备编码 | 1 |  | 16位整型
2 | 802 | 设备编码 | 1 |  | 16位整型
3 | 803 | 设备编码 | 1 |  | 16位整型
4 | 804 | 设备编码 | 1 |  | 16位整型
5 | 805 | 设备编码 | 1 |  | 16位整型
6 | 806 | 设备编码 | 1 |  | 16位整型
7 | 807 | 设备编码 | 1 |  | 16位整型
8 | 808 | 设备编码 | 1 |  | 16位整型
9 | 809 | 设备编码 | 1 |  | 16位整型
10 | 810 | 设备编码 | 1 |  | 16位整型
11 | 811 | 设备编码 | 1 |  | 16位整型
12 | 812 | 设备编码 | 1 |  | 16位整型
13 | 100 | 数据标记 | 1 | 2 | 16位整型 | C：标定(手动)； | 对应新国标数据标记
14 | 101 | 当前状态 | 1 | 2 | 16位整型 | 0：空闲；1：测量； | 对应新国标工作状态
15 | 102 | 反吹状态 | 1 | 2 | 16位整型 | 1：反吹
16 | 103 | 报警状态 | 1 | 2 | 16位整型 | 0x80bit：点火失败故障；0x40bit:气路阻塞;0x20bit 温控报警；0x08bit:载气气路阻塞；0x04:氢气气路阻塞;0x02:空气气路阻塞
17 | 111112 | 柱一设定温度 | 2 | 4 | 32位浮点型
18 | 113114 | 柱一实际温度 | 2 | 4 | 32位浮点型
19 | 115116 | 阀箱设定温度 | 2 | 4 | 32位浮点型
20 | 117118 | 阀箱实际温度 | 2 | 4 | 32位浮点型
21 | 119120 | FID设定温度 | 2 | 4 | 32位浮点型
22 | 121122 | FID实际温度 | 2 | 4 | 32位浮点型
23 | 131132 | 载气压力 | 2 | 4 | 32位浮点型
24 | 127128 | 氢气流量 | 2 | 4 | 32位浮点型
25 | 125126 | 空气流量 | 2 | 4 | 32位浮点型
26 | 143144 | 开机后检测次数 | 1 | 2 | 32位浮点
27 | 145 | FID加热开关状态 | 1 | 2 | 16位整型 | 1为开，0为关
28 | 146 | 阀箱加热开关状态 | 1 | 2 | 16位整型 | 1为开，0为关
29 | 147 | 柱温加热开关状态 | 1 | 2 | 16位整型 | 1为开，0为关
30 | 151152 | FID最新信号值 | 2 | 4 | 32位浮点数
31 | 154155 | 点火阈值 | 2 | 4 | 32位浮点数
32 | 156 | 点火开光状态 | 1 | 2 | 16位整型
33 | 161 | 检测结果时间-年 | 1 | 2 | 16位整型
34 | 162 | 检测结果时间-月 | 1 | 2 | 16位整型
35 | 163 | 检测结果时间-日 | 1 | 2 | 16位整型
36 | 164 | 检测结果时间-时 | 1 | 2 | 16位整型
37 | 165 | 检测结果时间-分 | 1 | 2 | 16位整型
38 | 166 | 检测结果时间-秒 | 1 | 2 | 16位整型
39 | 201 | 采样时间-年 | 1 | 2 | 16位整型 |  | 对应新国标开始测量时间
40 | 202 | 采样时间-月 | 1 | 2 | 16位整型
41 | 203 | 采样时间-日 | 1 | 2 | 16位整型
42 | 204 | 采样时间-时 | 1 | 2 | 16位整型
43 | 205 | 采样时间-分 | 1 | 2 | 16位整型
44 | 206 | 采样时间-秒 | 1 | 2 | 16位整型
45 | 211212 | 总烃（第1组份）浓度 | 2 | 4 | 32位浮点型 | 总烃浓度,4个字节的浮点数，高低字节需要交换，示例表示数据260.0 00 00 43 82
46 | 213214 | 甲烷（第2组份）浓度 | 2 | 4 | 32位浮点型 | 示例如211,212
47 | 215216 | 非甲烷总烃（第3组份）浓度 | 2 | 4 | 32位浮点型 | 示例如211,212 | 注：非甲烷总烃为计算出来的结果，没有峰面积及高度
48 | 217218 | 苯（第4组份）浓度 | 2 | 4 | 32位浮点型 | 示例如211,212
49 | 219220 | 甲苯（第5组份）浓度 | 2 | 4 | 32位浮点型 | 示例如211,212
50 | 221222 | 乙苯（第6组份）浓度 | 2 | 4 | 32位浮点型 | 示例如211,212
51 | 223224 | 间二甲苯（第7组份）浓度 | 2 | 4 | 32位浮点型 | 示例如211,212
52 | 225226 | 邻二甲苯（第8组份）浓度 | 2 | 4 | 32位浮点型 | 示例如211,212
53
54 | ··· | 第n组份浓度 |  |  | 32位浮点型 | 示例如211,212
55 | 231-232 | 总烃面积（第1组份面积） | 2 | 4 | 32位浮点型 | 示例如211,212 | 对应新国标测量峰面积
56 | 233-234 | 第2组分面积 | 2 | 4 | 32位浮点型 | 示例如211,212
57 | 235-236 | 第3组分面积 | 2 | 4 | 32位浮点型 | 示例如211,212 | 注：非甲烷总烃为计算出来的结果，没有峰面积及高度
58 | 237-238 | 第4组分面积 | 2 | 4 | 32位浮点型 | 示例如211,212
59 | 239-240 | 第5组分面积 | 2 | 4 | 32位浮点型 | 示例如211,212
60 | 241-242 | 第6组分面积 | 2 | 4 | 32位浮点型 | 示例如211,212
61 | ··· | 第n组份面积 | 2 | 4 | 32位浮点型 | 示例如211,212
62 | 251-252 | 总烃高度（第1组份高度） | 2 | 4 | 32位浮点型 | 示例如211,212 | 对应新国标测量峰高度
63 | 253-254 | 第2组份高度 | 2 | 4 | 32位浮点型 | 示例如211,212
64 | 255-256 | 第3组份高度 |  |  |  |  | 注：非甲烷总烃为计算出来的结果，没有峰面积及高度
65 | ··· | 第n组份高度 | 2 | 4 | 32位浮点型 | 示例如211,212
66 | [5 empty] | 示例如211,212
67 | 331-332 | 组分1量程上限 | 2 | 4 | 32位浮点型 | 示例如211,212 | 对应新国标量程上限
68 | 333-334 | 组分2量程上限 | 2 | 4 | 32位浮点型 | 示例如211,212
69 | 335-336 | 组分3量程上限 | 2 | 4 | 32位浮点型 | 示例如211,212
70 | 337-338 | 组分4量程上限 | 2 | 4 | 32位浮点型 | 示例如211,212
71 | 339-340 | 组分5量程上限 | 2 | 4 | 32位浮点型 | 示例如211,212
72 | 341-342 | 组分6量程上限 | 2 | 4 | 32位浮点型 | 示例如211,212
73 | 343-344 | 组分7量程上限 | 2 | 4 | 32位浮点型 | 示例如211,212
74 | 345-346 | 组分8量程上限 | 2 | 4 | 32位浮点型 | 示例如211,212
75 | 347-348 | 组分9量程上限 | 2 | 4 | 32位浮点型 | 示例如211,212
76 | 349-350 | 组分10量程上限 | 2 | 4 | 32位浮点型 | 示例如211,212
77 | 351-352 | 组分1校准斜率k | 2 | 4 | 32位浮点型 | 示例如211,212 | 对应国标中的量程校准系数
78 | 353-354 | 组分1的校准截距b | 2 | 4 | 32位浮点型 | 示例如211,212 | 对应国标中的零点校准系数
79 | 355-356 | 组分1的校准标气浓度 | 2 | 4 | 32位浮点型 | 示例如211,212 | 对应新国标量程校准浓度
80 | 357-358 | 组分1的校准标气面积 | 2 | 4 | 32位浮点型 | 示例如211,212 | 对应新国标量程校准峰面积
81 | 359-360 | 组分2校准斜率k | 2 | 4 | 32位浮点型 | 示例如211,212
82 | 361-362 | 组分2的校准截距b | 2 | 4 | 32位浮点型 | 示例如211,212
83 | 363-364 | 组分2的校准标气浓度 | 2 | 4 | 32位浮点型 | 示例如211,212
84 | 365-366 | 组分2的校准标气面积 | 2 | 4 | 32位浮点型 | 示例如211,212
85 | 367-368 | 组分3校准斜率k | 2 | 4 | 32位浮点型 | 示例如211,212
86 | 369-370 | 组分3的校准截距b | 2 | 4 | 32位浮点型 | 示例如211,212
87 | 371-372 | 组分3的校准标气浓度 | 2 | 4 | 32位浮点型 | 示例如211,212
88 | 373-374 | 组分3的校准标气面积 | 2 | 4 | 32位浮点型 | 示例如211,212
89 | 375-376 | 组分4校准斜率k | 2 | 4 | 32位浮点型 | 示例如211,212
90 | 377-378 | 组分4的校准截距b | 2 | 4 | 32位浮点型 | 示例如211,212
91 | 379-380 | 组分4的校准标气浓度 | 2 | 4 | 32位浮点型 | 示例如211,212
92 | 381-382 | 组分4的校准标气面积 | 2 | 4 | 32位浮点型 | 示例如211,212
93 | 383-384 | 组分5校准斜率k | 2 | 4 | 32位浮点型 | 示例如211,212
94 | 385-386 | 组分5的校准截距b | 2 | 4 | 32位浮点型 | 示例如211,212
95 | 387-388 | 组分5的校准标气浓度 | 2 | 4 | 32位浮点型 | 示例如211,212
96 | 389-390 | 组分5的校准标气面积 | 2 | 4 | 32位浮点型 | 示例如211,212
97 | 391-392 | 组分6校准斜率k | 2 | 4 | 32位浮点型 | 示例如211,212
98 | 393-394 | 组分6的校准截距b | 2 | 4 | 32位浮点型 | 示例如211,212
99 | 395-396 | 组分6的校准标气浓度 | 2 | 4 | 32位浮点型 | 示例如211,212
100 | 397-398 | 组分6的校准标气面积 | 2 | 4 | 32位浮点型 | 示例如211,212
101 |  | ....... |  |  |  | 示例如211,212
102 | N<11 | 组分n校准斜率k | 2 | 4 | 32位浮点型 | 示例如211,212
103 |  | 组分n的校准截距b | 2 | 4 | 32位浮点型 | 示例如211,212
104 |  | 组分n的校准标气浓度 | 2 | 4 | 32位浮点型 | 示例如211,212
105 |  | 组分n的校准标气面积 | 2 | 4 | 32位浮点型 | 示例如211,212
106 | 451 | 通道1标气校准日期年 | 1 | 2 | 16整型 |  | 对应新国标量程校准开始时间（总烃甲烷）
107 | 452 | 通道1标气校准日期月 | 1 | 2 | 16整型
108 | 453 | 通道1标气校准日期日 | 1 | 2 | 16整型
109 | 454 | 通道1标气校准日期时 | 1 | 2 | 16整型
110 | 455 | 通道1标气校准日期分 | 1 | 2 | 16整型
111 | 456 | 通道1标气校准日期秒 | 1 | 2 | 16整型
112 | 457 | 通道1零气校准日期年 | 1 | 2 | 16整型 |  | 对应新国标零点校准开始时间（总烃甲烷）
113 | 458 | 通道1零气校准日期月 | 1 | 2 | 16整型
114 | 459 | 通道1零气校准日期日 | 1 | 2 | 16整型
115 | 460 | 通道1零气校准日期时 | 1 | 2 | 16整型
116 | 461 | 通道1零气校准日期分 | 1 | 2 | 16整型
117 | 462 | 通道1零气校准日期秒 | 1 | 2 | 16整型
118 | 463 | 通道2标气校准日期年 | 1 | 2 | 16整型 |  | 对应新国标量程校准开始时间（苯系物）
119 | 464 | 通道2标气校准日期月 | 1 | 2 | 16整型
120 | 465 | 通道2标气校准日期日 | 1 | 2 | 16整型
121 | 466 | 通道2标气校准日期时 | 1 | 2 | 16整型
122 | 467 | 通道2标气校准日期分 | 1 | 2 | 16整型
123 | 468 | 通道2标气校准日期秒 | 1 | 2 | 16整型
124 | 501-502 | 组分1（总烃）量程下限 | 2 | 4 | 32位浮点型 |  | 对应新国标量程下限
125 | 503-504 | 组分2（甲烷）量程下限 | 2 | 4 | 32位浮点型
126 | 505-506 | 组分3（非甲烷总烃）量程下限 | 2 | 4 | 32位浮点型
127 | 507-508 | 组分4量程下限
128 | 509-510 | 组分5量程下限
129 | 511-512 | 组分6量程下限
130 | 513-514 | 组分7量程下限
131 | 515-516 | 组分8量程下限
132 | 517-518 | 组分9量程下限
133 | 519-520 | 组分10量程下限
134
135 | 521-522 | 组分1（总烃）的量程校准峰高度 | 2 | 4 | 32位浮点型 |  | 对应新国标量程校准峰高度
136 | 523-524 | 组分2（甲烷）的量程校准峰高度 | 2 | 4 | 32位浮点型
137 | 525-526 | 组分3的量程校准峰高度
138 |  | 组分4的量程校准峰高度
139 |  | 组分5的量程校准峰高度
140 |  | 组分6的量程校准峰高度
141 |  | 组分7的量程校准峰高度
142 |  | 组分8的量程校准峰高度
143 |  | 组分9的量程校准峰高度
144 | 539-540 | 组分10的量程校准峰高度
145
146 | 541-542 | 组分1（总烃）的零点校准浓度 | 2 | 4 | 32位浮点型 |  | 对应新国标零点校准浓度
147 |  | 组分2（甲烷）的零点校准浓度 | 2 | 4 | 32位浮点型
148 |  | 组分3的零点校准浓度
149 |  | 组分4的零点校准浓度
150 |  | 组分5的零点校准浓度
151 |  | 组分6的零点校准浓度
152 |  | 组分7的零点校准浓度
153 |  | 组分8的零点校准浓度
154 |  | 组分9的零点校准浓度
155 | 559-560 | 组分10的零点校准浓度
156
157 | 561-562 | 组分1（总烃）的零点校准峰面积 | 2 | 4 | 32位浮点型 |  | 对应新国标零点校准峰面积
158 |  | 组分2（甲烷）的零点校准峰面积 | 2 | 4 | 32位浮点型
159 |  | 组分3的零点校准峰面积
160 |  | 组分4的零点校准峰面积
161 |  | 组分5的零点校准峰面积
162 |  | 组分6的零点校准峰面积
163 |  | 组分7的零点校准峰面积
164 |  | 组分8的零点校准峰面积
165 |  | 组分9的零点校准峰面积
166 | 579-580 | 组分10的零点校准峰面积
167 | [6 empty] | 对应新国标零点校准峰高度
168 | 581-582 | 组分1（总烃）的零点校准峰高度 | 2 | 4 | 32位浮点型
169 |  | 组分2（甲烷）的零点校准峰高度 | 2 | 4 | 32位浮点型
170 |  | 组分3的零点校准峰高度
171 |  | 组分4的零点校准峰高度
172 |  | 组分5的零点校准峰高度
173 |  | 组分6的零点校准峰高度
174 |  | 组分7的零点校准峰高度
175 |  | 组分8的零点校准峰高度
176 | 597-598 | 组分9的零点校准峰高度
177
178 | 601-602 | 组分1零气漂移量 | 2 | 4 |  |  | 对应国标中的零点校准漂移
179 | 603-604 | 组分2零气漂移量 | 2 | 4
180 | 605-606 | 组分3零气漂移量 | 2 | 4
181 | 607-608 | 组分4零气漂移量
182 | 609-610 | 组分5零气漂移量
183 | 611-612 | 组分6零气漂移量
184 | 613-614 | 组分7零气漂移量
185 | 615-616 | 组分8零气漂移量
186 | 617-618 | 组分9零气漂移量
187 | 619-610 | 组分10零气漂移量
188 | 621-622 | 组分1标气漂移量 | 2 | 4 |  |  | 对应国标中的量程校准漂移
189 | 623-624 | 组分2标气漂移量
190 | 625-626 | 组分3标气漂移量
191 | 627-628 | 组分4标气漂移量
192 | 629-630 | 组分5标气漂移量
193 | 631-632 | 组分6标气漂移量
194 | 633-634 | 组分7标气漂移量
195 | 635-636 | 组分8标气漂移量
196 | 637-638 | 组分9标气漂移量
197 | 639-640 | 组分10标气漂移量
198 | 641-642 | 组分1零气漂移% | 2 | 4 |  |  | 对应新国标零点偏差率
199 | 643-644 | 组分2零气漂移%
200 | 645-646 | 组分3零气漂移%
201 | 647-648 | 组分4零气漂移%
202 | 649-650 | 组分5零气漂移%
203 | 651-652 | 组分6零气漂移%
204 | 653-654 | 组分7零气漂移%
205 | 655-656 | 组分8零气漂移%
206 | 657-658 | 组分9零气漂移%
207 | 659-660 | 组分10零气漂移%
208 | 661-662 | 组分1标气漂移% |  |  |  |  | 对应新国标量程偏差率
209 | 663-664 | 组分2标气漂移%
210 | 665-666 | 组分3标气漂移%
211 | 667-668 | 总烃零点校准原始值
212 | 669-670 | 甲烷零点校准原始值
213 | 671-672 | 总烃量程校准原始值
214 | 673-674 | 甲烷量程校准原始值
215 | 675-676 | 总烃测量保留时间 |  |  |  |  | 对应新国标保留时间
216 | 677-678 | 甲烷测量保留时间
217 | 679-680 | 总烃校准保留时间 |  |  |  |  | 对应新国标校准保留时间设定
218 | 681-682 | 甲烷校准保留时间
219 | 684 | 零点自动标定是否成功
220 | 685 | 量程气自动标定是否成功
221 | 686 | 时间校准0成功 1失败
222 | 687 | 校准
223 | 689690 | 非甲烷总烃校准原始值
224 | 691 692 | 总烃校准原始值
225 | 693 694 | 甲烷校准原始值
06指令写 | 131 | 写1零点标定
| 132 | 写1量程标定
时间校准10指令写 | 132 | 年
| 133 | 月
| 134 | 日
| 135 | 时
| 136 | 分
| 137 | 秒
没有苯系物标气漂移、零点原始值、量程原始值、校准保留时间、测量保留时间